2021年法定计量检定机构专项监督检查情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **被检查单位名称** | **现场检查发现问题** | **是否整改完毕** |
| 1 | 天津市冀州区计量检定所 | 1. 测量设备未及时更新检定状态标识； 2. 人员培训有计划且实施，未进行效果评价； 3. 电子汽车衡检定原始记录未按质量手册要求使用杠改法。 | 是 |
| 2 | 天津市东丽区计量检定所 | 1. 计量标准器具未贴标识； 2. 压力表原始记录无标准器有效期，在证书背面给出的检定结果均为合格，未给出实测值； 3. 温湿度表原始记录未使用杠改法。 | 是 |
| 3 | 天津市宝坻区质量技术监督检测中心 | 1、压力表检定使用的气源未进行安全固定。 | 是 |
| 4 | 天津市产品质量监督检测技术研究院计量检测中心 | 1. 数字温度指示调节仪证书内容不全； 2. 游标卡尺证书示值误差表达不清，2019年的证书背面内容不全； 3. 压力表证书示值误差未给出示值； 4. 电流表原始记录无标准器信息。 | 是 |