天津市医疗器械注册质量管理体系核查

操作指南

（2016年9月20日天津市市场和质量监督管理委员会“津市场监管械注〔2016〕7号”文件公布；根据2020年12月8日天津市药品监督管理局发布的“津药监规〔2020〕3号”文件修改。）

一、适用范围

本操作指南适用于本市境内第二类和第三类医疗器械（含体外诊断试剂）注册质量管理体系核查（以下简称“体系核查”）。

二、事项名称

医疗器械注册质量管理体系核查（含体外诊断试剂）

三、办理依据

（一）《医疗器械监督管理条例》（中华人民共和国国务院令第650号第十三条）

（二）《医疗器械注册管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第4号第三十四条、第五十一条）

（三）《体外诊断试剂注册管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第5号第四十四条、第六十三条）

（四）《国家食品药品监督管理总局关于发布医疗器械生产质量管理规范的公告》（2014年第64号）

（五）《国家食品药品监督管理总局关于发布医疗器械生产质量管理规范附录无菌医疗器械的公告》（2015年第101号）

（六）《国家食品药品监督管理总局关于发布医疗器械生产质量管理规范附录植入性医疗器械的公告》（2015年第102号）

（七）《国家食品药品监督管理总局关于发布医疗器械生产质量管理规范附录体外诊断试剂的公告》（2015年第103号）

（八）《食品药品监管总局关于印发境内第三类医疗器械注册质量管理体系核查工作程序（暂行）的通知》(食药监械管〔2015〕63号)

（九）《食品药品监管总局关于印发医疗器械生产质量管理规范现场检查指导原则等4个指导原则的通知》（食药监械监〔2015〕218号）

四、办理机构及岗位责任人

办理机构：天津市药品监督管理局；

岗位责任人：医疗器械注册处。

五、办理人员要求

办理体系核查事务的人员应当受注册申请人委托，并具有相应的专业知识，熟悉相关法律、法规、规章和技术要求。

注册申请人委托相关人员办理体系核查事务应出具授权委托书（附件1），委托书应加盖公章，被委托人应携带身份证原件。

六、办理程序、时限及要求

（一）体系核查申请时限及要求

注册申请人应在产品注册申请受理之日起10个工作日内向医疗器械注册处提交体系核查申请资料（附件2，3）。

（二）资料接收要求

医疗器械注册处负责接收注册申请人体系核查申请资料,并对申请资料的完整性和规范性进行形式审查。申请资料齐全、符合本规范要求的，予以接件；申请资料存在可以当场更正的错误的，允许其当场更正。予以接件的，出具《天津市医疗器械注册质量管理体系核查接收凭证》（附件4，以下简称“接收凭证”）并编号，编号格式为：津市场监管械注核查或津市场监管械注核查（国转）+年代+顺序号，并将电子文档拷贝存档。

（三）核查实施（总时限30个工作日）

核查实施包括核查启动、现场检查、结论核定三个环节。

核查启动于受理之日起25个工作日，核查启动的必要条件为注册申请人提交申请资料，并且医疗器械注册处收到国家食药总局医疗器械技术审评中心的核查通知或天津市医疗器械技术审评中心（以下简称“器械审评中心”）的核查需求。

注册申请人提交的第二类产品体系核查资料符合要求的，医疗器械注册处应当在收到《医疗器械质量管理体系核查需求表》（由器械审评中心于产品注册受理之日起第25个工作日前提交）时启动体系核查，并在30个工作日内完成。注册申请人未按时提交体系核查申请资料或未及时补正体系核查申请资料，且提交时间超过受理之日起25个工作日的，以出具接收凭证时间为启动时间，并在30个工作日内完成体系核查。

注册申请人提交的第三类产品体系核查资料符合要求的，医疗器械注册处应当自收到国家食药总局器械审评中心《关于开展境内医疗器械注册质量管理体系核查的通知》时启动体系核查，并在30个工作日内完成。注册申请人未按时提交体系核查申请资料或未及时补正体系核查申请资料，且提交时间超过总局器械审评中心体系核查通知时间的，以出具接收凭证时间为启动时间，并在30个工作日内完成体系核查。

1.核查启动

（1）医疗器械注册处负责对注册申请人提交的体系核查资料进行文审，文审发现注册申请人资料存在问题的，应通知注册申请人补正资料。

医疗器械注册处根据产品申报情况、监督检查情况、本次申请注册产品与既往已通过核查产品生产条件及工艺对比情况，确定现场检查的内容，避免重复检查和反复检查。

注册申请人补正资料的时间不包括在体系核查时限内。

（2）在确定现场检查时间后，医疗器械注册处将《天津市医疗器械注册质量管理体系核查现场检查通知书》（附件5）以电子邮件形式发给注册申请人并电话通知。

（3）如注册申请人不能在预定时间接受检查，应说明原因并提交《天津市医疗器械注册质量管理体系核查延期申请表》（附件6）。注册申请人申请延期的时间不计算在体系核查时限内。

2.现场检查

现场检查组按照医疗器械生产质量管理规范、附录和现场检查指导原则的要求开展与产品研制、生产有关的质量管理体系核查。

在体系核查现场检查过程中，注册申请人应做好质量管理体系有效建立和运行的软硬件准备以及注册检验用样品和临床试验用样品的真实性相关资料。真实性检查的重点为设计和开发过程实施策划和控制的相关记录、用于样品生产的采购记录、生产记录、检验记录和留样观察记录等。

体系核查现场检查实行检查组长负责制。组长按照确定的检查内容组织现场检查并对本次现场检查的结论负责，检查组成员对本人分配到的检查任务负责。

现场检查程序如下：

（1）检查组长组织召开首次会议，代表检查组宣读并签署《检查组承诺书》（附件7）；

（2）注册申请人宣读《接受现场检查单位承诺书》（附件8）并签字盖章；

（3）组长介绍检查组成员、分工和检查方案；

（4）注册申请人介绍参会和陪同检查人员；

（5）注册申请人准备20分钟汇报，主要内容为企业基本情况、既往产品注册、本次核查产品研发及质量管理体系建立、运行情况等；

（6）检查组在现场检查中可以采用复印或影像记录手段留存相关证据，注册申请人应予以配合，复印件应加盖企业公章。

（7）一般情况下，检查时间为2天，复杂情况或多个产品的现场检查，时间会按需延长。

（8）检查结束，检查组书写《天津市医疗器械注册质量管理体系核查现场检查汇总表》（附件9，以下简称“现场检查汇总表”）和《天津市医疗器械注册质量管理体系核查现场检查意见表》（附件10，以下简称“现场检查意见表”）。

检查标准及结果判定依照《关于医疗器械生产质量管理规范执行有关事宜的通告》（国家食药总局2014年15号通告）和《关于印发医疗器械生产质量管理规范现场检查指导原则等4个指导原则的通知》（食药监械监〔2015〕218号）执行。

（9）检查组长主持末次会议，通报检查情况和发现问题，检查组成员进行补充说明。注册申请人可与检查组沟通对于所发现问题的不同意见并提交相关证据材料。如仍不能达成一致意见，注册申请人可以提交书面材料，检查组应如实记录，并将材料转交医疗器械注册处。

（10）注册申请人应填写《意见反馈表》（附件11）并及时寄回或送达医疗器械注册处。

（11）现场检查结论为“通过检查”的，注册申请人应按现场检查汇总表中所提出的缺陷项制定整改报告，并及时寄回或送达医疗器械注册处。医疗器械注册处接到整改报告后进入结论核定流程。

整改报告应按现场检查汇总表中缺陷项序列号对应书写并提供完整的证据支持（包括提供整改前后对比证据），每项缺陷整改内容单独装订。

注册申请人提交或补正整改报告或整改计划的时间不计算在体系核查工作时限内。

3.体系核查结论核定

体系核查结论核定包括审核、核准、审定三个环节。

医疗器械注册处结合注册申请人体系核查申请资料、现场检查程序、记录和建议结论做出“通过核查”、“整改后复查”、“未通过核查”三种核查结论。

体系核查核准结论为“整改后复查”的，医疗器械注册处体系核查管理岗工作人员应在核准结论做出后3个工作日内通知注册申请人领取《天津市医疗器械注册质量管理体系核查整改后复查通知书》（附件12，以下简称“整改后复查通知书”）。整改后复查通知书一式两份。注册申请人一份，存档备查一份。

注册申请人应在接到《整改后复查通知书》之日起6个月内一次性提交整改复查申请及整改报告。医疗器械注册处体系核查管理岗工作人员对整改报告逐项进行审查（包括整改前后对比证据的审查），如所有缺陷项已整改到位，且有充足的文字和影像资料支持的，再次填写审批记录表，进入核准审定环节。如提交资料不足以反映整改情况或所涉缺陷项必须经现场检查才能得以证实整改情况的，需再次组织现场检查，原则上仍派出原检查组实施。整改后复查程序与核查实施程序相同，最终结论为“整改后通过核查”和“整改后未通过核查”二种情况。整改后复查应在注册申请人提交复查申请后30个工作日内完成。

七、申请接收

天津市药品监督管理局医疗器械注册处

接收地址：天津市南开区红旗南路237号A座

接收时间：周一、周三：9：00～11：30

联系电话/传真：022-23370193

电子邮箱：tdaqxc@163.com

附件：1. 注册申请人联系人委托授权

2. 天津市医疗器械注册质量管理体系核查提交资料目录

3. 天津市医疗器械注册质量管理体系核查申请表

4. 天津市医疗器械注册质量管理体系核查接收凭证

5. 天津市医疗器械注册质量管理体系核查延期申请表

6. 天津市医疗器械注册质量管理体系核查现场检查通知书

7. 检查组承诺书

8. 接受现场检查单位承诺书

9. 天津市医疗器械注册质量管理体系核查现场检查汇总表

10. 天津市医疗器械注册质量管理体系核查现场检查意见表

11. 意见反馈表

12. 天津市医疗器械注册质量管理体系核查整改后复查通知书

附件１

注册申请人联系人委托授权书

注册申请人联系人委托授权书 天津市药品监督管理局： 兹委派我单位工作人员 （姓名），身份证号： 负责代表我单位到贵委办理我单位生产的 身份证复印件 贴于此处 （产品名称）的医疗器械注册质量管理体系核查申请相关事宜。 法定代表人（签名）： 单位名称（公章）: 日期： 年 月 日

附件２

天津市医疗器械注册质量管理体系核查

提交资料目录

一、申请资料内容

（一） 天津市医疗器械注册质量管理体系核查申请表（见附件3）；

（二）注册申请人组织机构图；

（三）企业总平面布置图、生产区域分布图；

（四）如生产过程有净化要求的应提供洁净等级平面图、人物流平面图和监管部门认可的检测机构出具的生产车间、无菌检测室、微生物限度检测室、阳性对照间环境检测报告复印件；

（五）产品生产工艺流程图，应标明主要控制点与项目及主要原材料、采购件的来源及质量控制方法；

（六）主要生产设备和检验设备（包括进货检验、过程检验、出厂的最终检验相关设备；如需净化生产的，还应提供环境检测设备）目录；

（七）质量管理体系文件/质量手册、程序文件目录及文本，至少应包括：1. 文件控制程序；2. 记录控制程序；3. 培训；4. 基础设施维护；工作环境；5. 风险管理；6. 产品要求；7. 设计和开发程序；8. 采购程序；9. 生产和服务提供的控制；10. 计算机软件确认程序；11.灭菌过程确认程序；12. 产品标识程序；13. 可追溯性程序；14. 产品防护的程序或作业指导书；15. 监视和测量装置控制程序；16. 反馈系统程序（提供质量问题的早期报警，且能输入纠正和预防措施过程）；17. 内部审核程序；18. 产品监视和测量程序；19. 不合格品控制程序；20. 返工作业指导书；21.数据分析程序；22. 忠告性通知发布和实施程序；23. 不良事件;24. 纠正措施程序；25. 预防措施程序等；

（八）企业质量管理体系自查报告；

（九）拟核查产品与既往已通过核查产品在生产条件、生产工艺等方面变化情况的说明（如适用）；

（十）提供以下注册申请资料的复印件

1.医疗器械（不包括体外诊断试剂）：研究资料、产品技术要求、注册检验报告、临床试验报告（如有）、医疗器械安全有效基本要求清单。

2.体外诊断试剂：主要生产工艺及反应体系的研究资料、产品技术要求、注册检验报告、临床试验报告（如有）。

二、申请资料要求

（一）申请资料应齐全。

（二）申请资料应有封面页和所提交资料目录。封面页应有企业名称、产品名称，并加盖注册申请人公章。每项一级标题对应的资料应单独编制页码，单独成册，加盖骑缝章（单页除外），并在第一页加盖公章。

（三）申请资料应按照目录顺序排列整齐，并放入5CM加厚A4牛皮纸档案盒中，档案盒外侧面上半部分应贴有复印纸打印的注册申请人名称（字体及大小：仿宋初号）、申报产品名称（字体及大小：一般应为仿宋三号，如超过3个产品，则在3个产品名称后加“等”字）和注册受理号（字体及大小：仿宋三号）。

（四）申请资料一式一份，应采用A4规格白色复印纸打印或复印，内容应完整、清楚，不得涂改。

（五）政府部门及其他机构出具的文件由原件缩放复印至A4规格白色复印纸后提供。复印件应清晰并与原件内容、比例一致。

（六）各项申请资料中的内容应具有一致性。电子文档应与纸质资料保持一致。电子文档均应为word文档，并以U盘形式提供。

（七）以上文件均应提供电子版本文件（U盘存储，U盘拷贝后由企业带回）并与纸质资料（一份）一并报送至天津市药品监督管理局医疗器械注册处，地址：天津市南开区红旗南路237号A座，邮编：300191，联系电话/传真:23370193。

附件３

天津市医疗器械注册质量管理

体系核查申请表

注册申请人：                   　　　　　 （盖章）

产品名称：

住　　　所：

生产地址：

注册受理号：           受理日期：

是否已持有其他产品医疗器械注册证：□是  □否

是否已持有同类产品医疗器械注册证：□是  □否

- 符合性声明

本企业按照相关要求建立了医疗器械生产质量管理体系并通过管理审评证实，随时可以接受注册质量管理体系核查。

本企业所提供、填写的用于申请体系核查的所有资料及其内容均合法、真实、有效，所提交的纸质资料与电子文档内容完全一致。

有               　　　　　　　　　　　　　　　本企业将承担由该资料符合性声明所产生的一切法律责任和由此导致的所有后果。

本《声明书》自签字盖章之日起生效，特此声明。

法定代表人签字（公章）:

年   月   日

二、注册申请人基本情况

| 注册申请人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 器械生产许可证编号（如有） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 负责人 |  |  |  | 职 务 |  |  |  | 固定电话 |  |  |  |  | 手机 |  |
| 联系人 |  |  |  | 职 务 |  |  |  | 电话及传真 |  |  |  |  | 手机 |  |
|  |  |  |  | 微信号 |  |  |  | 电子邮箱 |  |  |  |  | QQ号 |  |
| 管理人员一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 性别 | 年龄 |  |  | 最高学历 |  |  | 职务 | 职称 |  |  | 所在部门 |  |  |
| 占地面积 |  |  | m2 |  |  |  | 建筑面积 |  |  |  | m2 |  |  |  |
| 洁净厂房级别和面积（如适用） |  |  | 级 m2 |  |  |  | 质检区面积 |  |  |  | m2 |  |  |  |
| 职工总数 |  |  | 人 |  |  |  | 专业技术人员数 |  |  |  | 人 |  |  |  |
| 建厂日期 |  |  |  |  |  |  | 注册资金 |  |  |  | 万元 |  |  |  |

三、产品基本情况

| 产品名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品分类 | □无菌医疗器械 □植入性医疗器械 □体外诊断试剂 □其他医疗器械 |  |  |  |  |  |
| 结构特征 | □有源 □无源 |  |  |  |  |  |
| 产品作用机理及组成： |  |  |  |  |  |  |
| 产品按国家、行业标准和技术要求检验项目（出厂检验） |  |  |  |  |  |  |
| 检验项目名称 |  | 标准序号 |  | 检测设备名称 | 检验部门 | 有否记录 |
| 本企业同类产品上市后情况： |  |  |  |  |  |  |
| 有否投诉 |  |  | □无 □有 如有，请详述投诉时间、投诉内容、处理情况： |  |  |  |
| 有否不良事件 |  |  | □无 □有 如有，请详述发生时间、发生频率、发生现象、处理情况： |  |  |  |
| 其他需要说明的问题： |  |  |  |  |  |  |

附件4

体系核查编号：津市场监管械注核查201*第***号

天津市医疗器械注册质量管理体系核查

接收凭证

注册申请人名称：

你单位××××产品注册质量管理体系核查/整改后复查申请资料已收悉。我局将依据《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械注册管理办法》/《体外诊断试剂注册管理办法》和《医疗器械生产质量管理规范》的有关规定组织现场检查。

特此通知

材料报送人签字：

材料报送人电话：

年  月  日

注：本凭证一式二份，一份交予注册申请人留存，一份存档备查。

附件5

津市场监管械注核查201*第***号

天津市医疗器械注册质量管理体系核查

现场检查通知书

注册申请人名称：

依据《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械注册管理办法》/《体外诊断试剂注册管理办法》和《医疗器械生产质量管理规范》的有关规定，经对你单位提交的***产品注册质量管理体系核查申请及资料进行审查，符合规定要求。

定于**年**月**日至**年**月**日赴现场进行检查。

特此通知

**年**月**日

（盖章）

附件6

医疗器械注册质量管理体系核查延期申请表

| 注册申请人名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 |  |  |  |  |  |
| 受理号 |  |  | 体系核查编号 |  |  |
| 已通知的 现场检查时间 |  |  |  |  |  |
| 不能按时接受 检查原因说明 |  |  |  |  |  |
| 建议的现场检查 时间或时间段 |  |  |  |  |  |
| 现场检查联系人 |  | 手 机 |  |  |  |
| 传 真 |  | 邮 箱 |  |  |  |
| 年 月 日 （公章） 注：请将此表传真至23370193。 |  |  |  |  |  |

附件7

检查组承诺书

我们是天津市药品监督管理局医疗器械注册处派出的检查组。

作为从事医疗器械注册质量管理体系核查的检查员，我们会依法做好现场检查，保持公正与诚实，客观、真实地评价被检查企业的实际情况；我们会严格执行检查方案和检查标准，如实记录、报告现场所发现的问题。

为维护医疗器械检查的公正性与严肃性，我代表检查组成员承诺：

严格执行廉政纪律，不接受被检查单位或利益关系人的现金、有价证券和礼品馈赠；不报销任何票据；拒绝参加任何有可能影响廉洁性、公正性的活动。

对被检查单位提供的资料、信息等负保密责任；考核结果未公布前不对外泄露评审结果及相关信息。除需要提交天津市药品监督管理局的必要资料外，不向被检查企业索取任何其它技术资料。

请大家监督。

检查组成员签字：

时间：

附件8

接受现场检查单位承诺书

作为接受医疗器械注册质量管理体系核查现场检查的单位，依照法律、法规和现场检查工作程序，提供真实资料和数据是我们的责任；自觉维护现场检查工作的严肃性、廉洁性和公正性是我们的义务。我们承诺：

在现场检查中所提供的资料、数据及与检查相关的情况具有真实性；任何时候均不向检查机构和人员赠送礼品、礼金和物品，不组织有可能影响检查廉洁性、公正性的活动。如有违反，我们愿承担由此引发的法律后果。

接受现场检查单位名称：

（公章）

单位法人或负责人（签名）：

年    月   日

附件9

天津市医疗器械注册质量管理体系核查

现场检查汇总表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 住 所 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 受理号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 体系核查编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本次检查所覆盖的规格型号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品分类 |  | □无菌医疗器械 □植入性医疗器械 □体外诊断试剂 □其他医疗器械 |  |  |  |  |  |
| 检查参考标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查日期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场检查 人员组成 |  | 姓名 | 工作单位 |  |  |  |  |
| 企业主要 参加人员 |  | 姓名 | 所属部门 |  |  | 职务 |  |
| 质量管理体系检查中发现的主要问题描述 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 发现问题详述 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册检查用样品和临床试验用药品的真实性核查所发现问题描述 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 发现问题详述 |  |  |  |  |  |  |
| 重点查阅设计和开发过程实施策划和控制是否有相关记录；用于样品生产的原材料是否有采购记录：是否有样品生产过程的记录和检验记录：样品的批号是否和生产记录的批号一致：需留样的产品，是否有留样观察记录等。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册申报资料中所需核实问题检查情况汇总――器械审评中心检查人员填写 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 发现问题详述 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查组成员 签字 |  | 组员 |  |  |  |  |  |
|  |  | 组长 |  |  | 签字日期 |  |  |
| 生产企业 确认意见 |  | 生产企业负责人签字（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

附件10

天津市医疗器械注册质量管理体系核查

现场检查意见表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场检查 结果统计 | 检查项目 |  | 标准 项目数 | 不适用 项目数 |  | 缺陷 项目数 |  | 备注 |
|  | 重点项目 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一般项目 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建议结论 | □通过检查 □整改后复查 □未通过检查 □整改后通过检查 □整改后未通过检查 注：此项必须在此表内容填写完毕并打印后手工录入；后两项结论适用于整改后再次现场检查时填写。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查组成员签字 | 组员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 组长 |  |  |  | 签字日期 |  |  |  |  |
|  | 观察员 |  |  |  | 签字日期 |  |  |  |  |
| 日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件11

意见反馈表

| 企业名称（公章） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 |  |  |  |  |
| 体系核查编号 |  |  |  |  |
| 现场检查时间 |  |  |  |  |
| 意见反馈 | 打分范围为0－5分内的整数分。未得满分请在备注说明原因。 |  |  |  |
|  | 检查员姓名 | 专业水平 | 工作态度 | 廉政表现 |
| 备注： |  |  |  |  |

注：1. 请企业快递或当面送达至天津市药品监督管理局，不得由检查组代交。

2. 此表用于建立检查员信用和专业档案，不予通报本人且将严格保密。

感谢您对医疗器械注册工作的支持！

附件12

天津市医疗器械注册质量管理体系核查

整改后复查通知书

注册申请人名称：

我处派出检查组对你单位的（产品名称/体系核查编号）进行了医疗器械注册质量管理体系核查。综合现场检查情况及检查组意见，经审定，结论为“整改后复查”。

你单位应当在6个月内一次性向我处提交复查申请及整改报告。我处将组织检查组在30个工作日内完成复查。复查程序与第一次申请体系核查程序相同。

未在规定期限内提交复查申请和整改报告的，核查结论将为“未通过核查”。

特此通知。

**年*月*日                                       （盖章）

接收人签字：

接收人电话：

接收日期：