天津市单臂操作助行器产品质量监督抽查实施细则

- 1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

肘拐杖，在同一批次产品中抽取2件，其中1件作为检验样品，1件作为备用样品；

三脚或多脚手杖，在同一批次产品中抽取2件，其中1件作为检验样品，1件作为备用样品；

腋拐在同一批次产品中抽取10件，其中5件作为检验样品，5件作为备用样品。

2 检验依据

表1肘拐杖

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 前臂脱出试验 | GB/T 19545.1-2012 |
| 2 | 分离试验 | GB/T 19545.1-2012 |
| 3 | 静载试验 | GB/T 19545.1-2012 |
| 4 | 低温试验 | GB/T 19545.1-2012 |

表2三角或多脚手杖

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 分离试验 | GB/T 19545.4-2008 |
| 2 | 静载试验 | GB/T 19545.4-2008 |

表3腋拐

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 静载强度 | GB/T 19545.2-2009 |
| 2 | 弯曲强度 | GB/T 19545.2-2009 |
| 3 | 冲击强度 | GB/T 19545.2-2009 |
| 4 | 重物摆动试验 | GB/T 19545.2-2009 |
| 5 | 腋托牢固试验 | GB/T 19545.2-2009 |

执行地方标准、团体标准、企业标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 19545.1-2012《单臂操作助行器具 要求和试验方法 第 1部分:肘拐杖》

GB/T 19545.2-2009《 单臂操作助行器 要求和试验方法 第 2部分:腋拐》

GB/T 19545.4-2008 《单臂操作助行器具 要求和试验方法 第4 部分:三脚或多脚手杖》

现行有效的地方标准、团体标准、企业标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4附则

本细则首次发布。