天津市双臂操作助行器产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

框式助行架，在同一批次产品中抽取2套，其中1套作为检验样品，1套作为备用样品；

轮式助行架，在同一批次产品中抽取2套，其中1套作为检验样品，1套作为备用样品。

2 检验依据

表1 框式助行架

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 静载试验 | GB/T14728.1-2006 |
| 2 | 稳定性 | GB/T14728.1-2006 |
| 3 | 手柄套 | GB/T14728.1-2006 |
| 4 | 调节装置（不测疲劳试验） | GB/T14728.1-2006 |

表2轮式助行架

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 稳定性 | GB/T14728.2-2008 |
| 2 | 刹车装置 | GB/T14728.2-2008 |
| 3 | 驻车装置 | GB/T14728.2-2008 |
| 4 | 静载试验 | GB/T14728.2-2008 |

执行地方标准、团体标准、企业标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T14728.1-2006《双臂操作助行器要求和试验方法  第l部分：框式助行架》

GB/T14728.2-2008《双臂操作助行器具  要求和试验方法  第2部分：轮式助行架》

执行地方标准、团体标准、企业标准的产品，检验项目参照上述内容执行

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4附则

该细则首次发布。