天津市气象仪器计量检定站授权项目

计量授权检定项目

| 序号 | 开展检定 项目名称 | 测量范围 | 不确定度/准确度等级 /最大允许误差 | 依据检定 规程编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轻便三杯风向风速表 | （2~30）m/s | MPE:±（0.5m/s+0.02v）v为标准风速 | JJG431-2014 |
| 2 | 自动气象站风速传感器 | （2~30）m/s | MPE:±（0.5m/s+0.03v）v为指示风速 | JJG（气象）004-2011 |
| 3 | 热球风速仪 | （2~30）m/s | A级、B级 | JJG（建设）0001-1992 |
| 4 | 机械式温湿度计 | 温度：（5~50）℃ 湿度：（30~95）%RH | MPE：温度：±2.0℃ 湿度；±5%RH（40%RH~70%RH，20℃） ±7%RH（40%RH以下或70%RH以上，20℃） | JJG205-2005 |
| 5 | 自动气象站湿度传感器 | （30~95）%RH | ±4%RH（≤80%RH时） ±8%RH（＞80%RH时） | JJG（气象）003-2011 |
| 6 | 气象用通风干湿表 | （1.5~5）m/s | U=0.2m/s（k=2） | JJG204-1980 |
| 7 | 数字气压计 | （500~1100）hPa | 0.03级及以下 | JJG1084-2013 |
| 8 | 自动气象站气压传感器 | （500~1100）hPa | MPE：±0.3hPa | JJG（气象）001-2015 |
| 9 | 翻斗式雨量传感器 | 连续测量 | MPE：±0.4mm（雨量≤10mm，雨强≤4mm/min） MPE：±4%（雨量＞10mm，雨强≤4mm/min） | JJG（气象）005-2015 |
| 10 | 气象用玻璃液体温度表 | （-30~+80）℃ | MPE：±（0.2~1.2）℃ | JJG207-1992 |
| 11 | 自动气象站铂电阻温度传感器 | （-30~+80）℃ | MPE：±（0.2~0.3）℃ | JJG（气象）002-2015 |

计量授权校准项目

| 序号 | 开展检定 项目名称 | 测量范围 | 不确定度/准确度等级 /最大允许误差 | 依据检定 规程编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轻便三杯风向风速表 | （2~30）m/s | MPE:±（0.5m/s+0.02v）v为标准风速 | JJG431-2014 |
| 2 | 自动气象站风速传感器 | （2~30）m/s | MPE:±（0.5m/s+0.03v）v为指示风速 | JJG（气象）004-2011 |
| 3 | 热球风速仪 | （2~30）m/s | A级、B级 | JJG（建设）0001-1992 |
| 4 | 机械式温湿度计 | 温度：（5~50）℃ 湿度：（30~95）%RH | MPE：温度：±2.0℃ 湿度；±5%RH（40%RH~70%RH，20℃） ±7%RH（40%RH以下或70%RH以上，20℃） | JJG205-2005 |
| 5 | 自动气象站湿度传感器 | （30~95）%RH | ±4%RH（≤80%RH时） ±8%RH（＞80%RH时） | JJG（气象）003-2011 |
| 6 | 气象用通风干湿表 | （1.5~5）m/s | U=0.2m/s（k=2） | JJG204-1980 |
| 7 | 数字气压计 | （500~1100）hPa | 0.03级及以下 | JJG1084-2013 |
| 8 | 自动气象站气压传感器 | （500~1100）hPa | MPE：±0.3hPa | JJG（气象）001-2015 |
| 9 | 翻斗式雨量传感器 | 连续测量 | MPE：±0.4mm（雨量≤10mm，雨强≤4mm/min） MPE：±4%（雨量＞10mm，雨强≤4mm/min） | JJG（气象）005-2015 |
| 10 | 气象用玻璃液体温度表 | （-30~+80）℃ | MPE：±（0.2~1.2）℃ | JJG207-1992 |
| 11 | 自动气象站铂电阻温度传感器 | （-30~+80）℃ | MPE：±（0.2~0.3）℃ | JJG（气象）002-2015 |