计量授权型式评价项目

| 序号 | 开展型式评价的 计量器具名称 | 测量范围 | 测量不确定度/准确度等级/最大允许误差 | 依据文件名称 及编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 玻璃体温计 | （35～43）℃ | U=0.03℃，k=2 | 玻璃体温计型式评价大纲JJF1783-2019 |
| 2 | 红外耳温计 | 覆盖（35.0～42.0）℃ | U=0.1℃, k=2 | 红外耳温计型式评价大纲JJF1577-2016 |
| 3 | 间歇测量医用电子体温计 | （30～43）℃ | U=0.02℃, k=2 | 间歇测量医用电子体温计型式评价大纲JJF1778-2019 |
| 4 | 无创自动测量血压计 | (0～40)kPa/ （0～300）mmHg | MPE：±0.5kPa（±4mmHg） | 无创自动测量血压计 附录:型式评价部分JJG692-2010 |
| 5 | 血压计、血压表 | (0～40)kPa （0～300）mmHg | MPE： ±0.5kPa（±4mmHg） | 血压计和血压表 型式评价大纲 JJF1420-2013 |
| 6 | 弹性元件式一般压力表、 压力真空表和真空表 | （-0.1～250）MPa | 1.0级 | 弹性元件式一般压力表、 压力真空表和真空表 型式评价大纲 JJF1415-2013 |
| 7 | 弹性元件式精密压力表 和真空表 | （-0.1～0）MPa （0～250）MPa | 0.1级 | 弹性元件式精密压力表 和真空表型式评价大纲JJF1414-2013 |
| 8 | 记录式压力表、 压力真空表及真空表 | (0～250)MPa | 1.0级 | 记录式压力表、压力真空表及真空表型式评价大纲JJF1511-2015 |
| 9 | 数字压力计 | （-0.1～100）MPa | 0.02级 | 数字压力计型式评价大纲JJF1416-2013 |
| 10 | 压力控制器 | (-0.1～40)MPa | 0.5级 | 压力控制器型式评价大纲JJF1418-2013 |
| 11 | 超声流量计 | （1～10447.5）m3/h （空气介质） | 1.0级（空气介质） | 超声流量计检定规程 附录A JJG 1030-2007 |
|  |  | （0.009～790）t/h （水介质） | 0.2级（水介质） |  |
|  |  | (0.009～3600) m3/h （水介质） | 0.5级（水介质） |  |

| 12 | 涡街流量计 | （1～10447.5）m3/h （空气介质） | 1.0级（空气介质） | 涡街流量计检定规程 附录A JJG 1029-2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （0.009～790）t/h （水介质） | 0.2级（水介质） |  |
|  |  | (0.009～3600) m3/h （水介质） | 0.5级（水介质） |  |
| 13 | 涡轮流量计 | （1～10447.5）m3/h （空气介质） | 1.0级（空气介质） | 涡轮流量计检定规程 附录A JJG 1037-2008 |
|  |  | （0.009～790）t/h（水介质） | 0.2级（水介质） |  |
|  |  | (0.009～3600) m3/h（水介质） | 0.5级（水介质） |  |
| 14 | 气体容积式流量计 | （1～10447.5）m3/h | 1.0级 | 气体容积式流量计检定 规程 附录A JJG 633-2005 |
| 15 | 旋进旋涡流量计 | （1～10447.5）m3/h （空气介质） | 1.0级（空气介质） | 旋进旋涡流量计 型式评价大纲 JJF 1554-2015 |
|  |  | （0.009～790）t/h（水介质） | 0.2级（水介质） |  |
|  |  | (0.009～3600) m3/h（水介质） | 0.5级（水介质） |  |
| 16 | 热式气体质量流量计 | （1～10447.5）m3/h（喷嘴） | 1.0级 | 热式气体质量流量计 型式评价大纲 JJF 1623-2017 |
|  |  | 1mL/min～12L/min（皂膜） | (1～200)mL/min2.0级 (0.2～12)L/min 1.0级 |  |
|  |  | （0.002～120）m3/h（钟罩） | 1.0级 |  |
| 17 | 液体容积式流量计 | (0.009～3600)m3/h | 0.5级 | 液体容积式流量计 检定规程 附录A JJG 667-2010 |
|  |  | (0.009～790)t/h | 0.2级 |  |

| 18 | 电磁流量计 | (0.009～3600)m3/h | 0.5级 | 电磁流量计检定规程 附录A JJG 1033-2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (0.009～790)t/h | 0.2级 |  |
| 19 | 科里奥利质量流量计 | (0.009～3600)m3/h （水介质） | 0.5级（水介质） | 科里奥利质量流量计 型式评价大纲 JJF 1591-2016 |
|  |  | (0.009～790)t/h（水介质） | 0.2级（水介质） |  |
|  |  | （1～10447.5）m3/h （空气介质） | 1.0级（空气介质） |  |
| 20 | 差压式流量计 | (0.009～3600)m3/h （水介质） | 0.5级（水介质） | 差压式流量计 型式评价大纲 JJF 1590-2016 |
|  |  | (0.009～790)t/h（水介质） | 0.2级（水介质） |  |
|  |  | （1～10447.5）m3/h （空气介质） | 1.0级（空气介质） |  |
| 21 | 可燃气体检测报警器 | （0～100）%LEL | ±5%FS | 可燃气体检测报警器 型式评价大纲JJF1368-2012 |
| 22 | 烟气分析仪 | CO（0～2000）μmol/mol NO（0～1000）μmol/mol SO2（0～500）μmol/mol O2（0～100）% | 不超过±5% | 烟气分析仪 型式评价大纲JJF1362-2012 |
| 23 | 一氧化碳、二氧化碳红外线气体分析器 | CO（0～1000）μmol/mol CO2（0～0.5）% | 二级：±2%FS 三级：±3%FS 五级：±5%FS | 一氧化碳、二氧化碳 红外线气体分析器 型式评价大纲JJF1523-2015 |
| 24 | 一氧化碳检测报警器 | （0～2000）μmol/mol | 绝对误差不超过 ±5μmol/mol； 相对误差不超过±10% | 一氧化碳检测报警器 型式评价大纲JJF1421-2013 |

| 25 | 电容法和电阻法 谷物水分测定仪 | (5～40)% | 0.5级；1级 | 《电容法和电阻法谷物水分测定仪型式评价大纲》JJF1380-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 烘干法水分测定仪 | 1mg～5kg | I 级及以下 | 《烘干法水分测定仪型式评价大纲》JJF1367-2022 |
| 27 | 声级计 | 10Hz～20kHz | 1级及以下 | 《声级计型式评价大纲》JJF 1681-2017 |
| 28 | 二氧化硫气体检测仪 | （0～500）μmol/mol | MPE：±5%FS | 《二氧化硫气体检测仪型式评价大纲》JJF 64-2012 |
| 29 | 粉尘浓度测量仪 （非防爆型） | (0.1～50)mg/m3 | MPE：±20% | 《粉尘浓度测量仪型式评价大纲》JJF 1716-2018 |
| 30 | 硫化氢气体检测仪 | （0～200）μmol/mol | 分析仪MPE：±10% 检测报警器MPE：±2μmol/mol或±10% | 《硫化氢气体检测仪型式评价大纲》JJF 1363-2019 |
| 31 | 一氧化碳、二氧化碳 红外线气体分析器 | CO：（0～2000） μmol/mol CO2：（0～50） ×10-2mol/mol | 二级；三级；五级 | 《一氧化碳、二氧化碳红外线气体分析器型式评价大纲》JJF1523-2015 |